## Summary
table_name | full_name | page_no
Unnamed_Table_0b4d2b94_1 | Environmental Calibration Schedule | 1
Unnamed_Table_264c0ad8_2 | DC Voltage Test Results | 2
Unnamed_Table_c23b8664_3 | DC Voltage Test Readings | 3
Unnamed_Table_b170aad5_3 | DC Measurement Expanded Uncertainties | 3

## Unnamed_Table_0b4d2b94_1
Ambient Temperature | Relative Humidity | Date Calibrated | Recommended Due Date
(23 ± 5) °C | (55 ± 10) % r.h. | 21-Jun-23 | 21-Jun-24

## Unnamed_Table_264c0ad8_2
Function Test / Range | Instrument Reading | Unit | Mean Reference Reading | Low Limit | High Limit
OUTPUT 1
15V / 5A
DC VOLTAGE TEST
15 | 1.5 | V | 1.502 | 1.4946 | 1.5055
15 | 7.5 | V | 7.5042 | 7.4928 | 7.5073
15 | 13.5 | V | 13.5064 | 13.491 | 13.5091
DC CURRENT TEST
5 | 0.5 | A | 0.5 | 0.494 | 0.506
5 | 2.5 | A | 2.4995 | 2.49 | 2.51
5 | 4.5 | A | 4.4992 | 4.486 | 4.514
35V / 3A
DC VOLTAGE TEST
35 | 3.5 | V | 3.5028 | 3.494 | 3.5061
35 | 17.5 | V | 17.5076 | 17.4898 | 17.5103
35 | 31.5 | V | 31.5118 | 31.4856 | 31.5145
DC CURRENT TEST
3 | 0.3 | A | 0.3 | 0.2944 | 0.3056
3 | 1.5 | A | 1.4997 | 1.492 | 1.508
3 | 2.7 | A | 2.6994 | 2.6896 | 2.7104
35V / 500mA
DC VOLTAGE TEST
35 | 3.5 | V | 3.503 | 3.494 | 3.5061
35 | 17.5 | V | 17.5083 | 17.4898 | 17.5103
35 | 31.5 | V | 31.5129 | 31.4856 | 31.5145
DC CURRENT TEST
500 | 50 | mA | 50.01 | 49.4 | 50.6
500 | 250 | mA | 249.91 | 249 | 251
500 | 450 | mA | 449.79 | 448.6 | 451.4

## Unnamed_Table_c23b8664_3
Function Test / Range | Instrument Reading | Unit | Mean Reference Reading | Low Limit | High Limit
15 | 1.5 | V | 1.4975 | 1.4946 | 1.5055
15 | 7.5 | V | 7.4989 | 7.4928 | 7.5073
15 | 13.5 | V | 13.5009 | 13.491 | 13.5091
5 | 0.5 | A | 0.4986 | 0.494 | 0.506
5 | 2.5 | A | 2.4962 | 2.49 | 2.51
5 | 4.5 | A | 4.4941 | 4.486 | 4.514
35 | 3.5 | V | 3.4981 | 3.494 | 3.5061
35 | 17.5 | V | 17.502 | 17.4898 | 17.5103
35 | 31.5 | V | 31.5057 | 31.4856 | 31.5145
3 | 0.3 | A | 0.2988 | 0.2944 | 0.3056
3 | 1.5 | A | 1.4974 | 1.492 | 1.508
3 | 2.7 | A | 2.696 | 2.6896 | 2.7104
35 | 3.5 | V | 3.4984 | 3.494 | 3.5061
35 | 17.5 | V | 17.5028 | 17.4898 | 17.5103
35 | 31.5 | V | 31.507 | 31.4856 | 31.5145
500 | 50 | mA | 50.01 | 49.4 | 50.6
500 | 250 | mA | 249.96 | 249 | 251
500 | 450 | mA | 449.88 | 448.6 | 451.4

## Unnamed_Table_b170aad5_3
FUNCTION TEST | RANGE | EXPANDED UNCERTAINTY
DC Voltage | 1.5 V | 0.0001 V
DC Voltage | (3.5 - 31.5) V | 0.0006 V
DC Current | (50 - 450) mA | 0.30 mA
DC Current | (0.3 - 5) A | 0.007 A